# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Zawiera:

Wymagania Zamawiającego dotyczące

projektu, wykonania, uruchomienia,

i kalibracji tunelu zmiennej turbulencji.

Laboratorium Aerodynamiki Turbin

Lotniczych i Spalania

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24

WARSZAWA   LIPIEC 2010 r.

  - Opis inwestycji w tym opis wymagań technicznych w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.1. Opis ogólny

Lokalizacja

Warszawa, dzielnica Śródmieście ul. Nowowiejska 24

główny kompleks Politechniki Warszawskiej

Gmach Aerodynamiki

## Dane dotyczące zagospodarowania działki

Gmach Aerodynamiki zlokalizowany jest u zbiegu al. Niepodległości i ul. Nowowiejskiej. Do ww. ulic podłączone są drogi pożarowe gmachu. Główny wjazd na teren Kompleksu Politechniki jest od ul. Noakowskiego.

Pomieszczenie przeznaczone do umieszczenie w nim tunelu ma powierzchnię 504,18m2.

    - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

## Uwarunkowania dotyczące inwestycji

Wykonawca inwestycji winien brać pod uwagę utrudnienia w zakresie realizacji przedsięwzięcia z uwagi na funkcjonowanie uczelni, szczególnie w strefie dydaktycznej oraz prace związane zmodernizacją pomieszczeń, w których powinien zostać zainstalowany tunel zmiennej turbulencji oraz innych pomieszczeń wchodzących w skład Laboratorium Aerodynamiki Turbin lotniczych i Spalania (LATiS).

    - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

#### Program merytoryczny Laboratorium

Inwestycja planowana w Politechnice Warszawskiej umożliwi stworzenie zaplecza dydaktycznego oraz badawczego dla planowanych inwestycji AVIO w Polsce.

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie modelowania i projektowania będzie prowadzona szeroko zakrojona działalność dydaktyczna w zakresie dynamiki gazów a także m.in. przepływów wielofazowych i spalania, uwzględniająca zjawiska cieplne i przepływowe zachodzące w palisadach łopatkowych turbin.

W zakresie prac badawczych działania Laboratorium Aerodynamiki Turbin Lotniczych koncentrować się będą na badaniach podstawowych oraz aplikacyjnych.

W pierwszej grupie, obejmującej prace doświadczalne wspomagane analizą teoretyczną i numeryczną przewiduje się następujące tematy:

Badania eksperymentalne warstwy przyściennej:

- naturalne i indukowane przejście w warstwie przyściennej,

- procesy niestacjonarne w warstwie przyściennej,

- modelowanie przejścia laminarno-turbulentnego w warstwie przyściennej indukowanej przez ślady spływowe

- procesy powstawania i rozwoju obszaru oderwania (synthetic jets, pulsating jets, MEMS, morphing, etc.).

- interakcja modelu z warstwą przyziemną modelowaną w tunelu.

Do badania takich zjawisk przewidziano tunel aerodynamiczny w którym możliwe jest odtworzenie warunków opływu modelu jednorodnym strumieniem o małym poziomi turbulencji oraz w którym możliwe było by odtworzenie obszernej warstwy przyziemnej o dowolnym profilu prędkości. W tym celu niezbędne jest wykonanie dwóch przestrzeni pomiarowych które spełniały by te cele.:

- Przestrzeń pomiarowa „L” w której dzięki zastosowaniu prostownic ulowych, siatek tłumiących i konfuzora możliwe będzie uzyskanie niskiego poziomu turbulencji i jednorodnego strumienia.

- Przestrzeń pomiarowa „P” gdzie dzięki długiej strefie modelowania warstwy przyściennej tunelu możliwe będzie odtworzenie warunków warstwy przyziemnej.

  - Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Szczegółowe umiejscowienie tunelu w pomieszczeniu Laboratorium Małych Prędkości (LM.01) w budynku Gmachu Aerodynamiki przy Nowowiejskiej 24 zawiera Dodatek A.

    - Wymagania ogólne dotyczące tunelu

- Ze względu na specyfikę zadania, skomplikowany i zróżnicowany charakter urządzeń badawczych Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zleceniodawcy o stanie zaawansowania prac i pojawiających się  problemach technicznych oraz zagrożeniach w realizacji harmonogramu prac. W tym celu bedą organizowane co dwa tygodnie w ustalonym wspólnie terminie spotkania Wykonawcy z Inwestorem.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia funkcjonalności całej realizowanej inwestycji, łatwej i wygodnej obsługi  projektowanych i wykonywanych urządzeń i oprzyrządowania tunelu oraz ich wymaganych parametrów i dokładności.

- Konstrukcja tunelu powinna zapewniać jego żywotność i niezmienne warunki pracy przez okres minimum 20 lat.

- Urządzenie powinno spełniać wszelkie wymogi formalno – prawne, w szczególności zapisy dyrektyw WE w zakresie dotyczącym przedmiotowego urządzenia.

- Tunel powinien być wykonany w częściach (segmentach), zapewniających transport i montaż.

- Tunel aerodynamiczny powinien zawierać w swojej konstrukcji dwie przestrzenie pomiarowe jak pokazano na rysunku nr 1. Szczegółowy opis przestrzeni pomiarowych zawierają punkty 1.2.2.1 i 1.2.2.2.

Przestrzeń pomiarowa „L”

Przestrzeń pomiarowa „P”

Brama wjazdowa

Rys. nr. 1 Schemat przedmiotu zamówienia wraz z elementami pomieszczenia, otworami (wejściami) oraz bramą wjazdową (kierunek x na rysunku wskazuje północ geograficzną).

- Technologia wykonania i łączenia segmentów tunelu powinna zapewnić łatwy ich montaż i demontaż oraz szczelność połączeń, zapobiegając wydmuchom powietrza z tunelu. Powinna również zapobiegać powstawaniu uskoków w miejscach ich łączenia, co powodowało by wzrost oporów powietrza i związanych z tym strat oraz wzrost poziomu turbulencji w tunelu,

- Powierzchnie wewnętrzne tunelu powinny być gładkie, żeby zminimalizować straty związane z chropowatością powierzchni.

- Prędkość przepływu powietrza w tunelu powinna być płynnie regulowana w zakresie od zera do maksymalnych wartości prędkości określonych w przestrzeniach pomiarowych.

- Powierzchnie zewnętrzne powinny mieć fakturę maskującą niedoskonałości wykonania tych powierzchni.

- W przypadku innych materiałów przewiduje się użycie koloru dopasowanego do aranżacji pomieszczenia.

- Kanały tunelu powinny być wykonane z materiałów zapewniających odpowiednią wytrzymałość, sztywność i powinny posiadać własności tłumiące drgania spowodowane pulsacją strumienia powietrza.

- Specjalne rozwiązania konstrukcji nośnej tunelu powinny uwzględnić bliskość linii tramwajowych (al. Niepodległości i ul. Nowowiejska) zapewniające jak najdalej posuniętą redukcję drgań podłoża (oddziaływanie na czułe urządzenia pomiarowe).

- Konstrukcja kompletnego urządzenia powinna zapewniać osiągnięcie następujących, najważniejszych parametrów pracy:

Wymagane  parametry strumienia w przestrzeni pomiarowej „L”:

- najmniejsza wartość maksymalnej prędkości rdzenia strumienia powietrza 80m/s,

- minimalna liczba Reynoldsa 2,8 mln, odniesiona do maksymalnej cięciwy profilu, określanej jako 40% wysokości  przestrzeni pomiarowej „L”,

- równomierny rozkład prędkości w obu płaszczyznach w obszarze  stanowiącym 80%,

- minimalny poziom turbulencji < 0,05%,

- kąt odchylenia strumienia od osi tunelu w obu płaszczyznach < 0,3°.

Wymagane  parametry strumienia w przestrzeni pomiarowej „P”:

- najmniejsza wartość maksymalnej prędkości strumienia powietrza 20m/s mierzonej w dowolnym punkcie, dowolnego przekroju przestrzeni poza warstwą przyścienną.

- kąt odchylenia strumienia od osi tunelu w obu płaszczyznach < 1o

- Przestrzeń modelowania poziomu turbulencji powinna zapewniać regulację poziomu turbulencji w przestrzeni pomiarowej „L” w zakresie od co najwyżej 0,05 % do wartości maksymalnej, uzyskanej bez siatek tłumiących turbulencję.

- Zastosowane rozwiązania i materiały powinny zapewniać maksymalną trwałość obiektu przy minimalnych zabiegach pielęgnacyjnych.

- Konstrukcja tunelu musi zapewniać odpowiednią sztywność, żeby zapobiegać deformacjom ścian oraz ich drganiom i pulsacjom podczas pracy w dowolnych warunkach, powodującym zwiększenie  poziomu turbulencji strumienia powietrza oraz hałasu.

- Wszystkie otwory rewizyjne, wzierniki i inne nieciągłości w tunelu powinny być odpowiednio do swojej funkcji zaślepione, izolowane i wykonane w sposób nie zaburzający gładkości tunelu.

- Kanały tunelu powinny być wykonane z materiałów zapewniających odpowiednią wytrzymałość, sztywność i powinny posiadać własności tłumiące drgania spowodowane pulsacją strumienia powietrza.

- Powierzchnie zewnętrzne tunelu powinny mieć ładną, dekoracyjną fakturę, maskującą niedoskonałości wykonania tych powierzchni.

- Przewiduje się malowanie powierzchni dopasowane do aranżacji pomieszczenia, z wyjątkiem sytuacji kiedy powłoka malarska wpływa znacząco niekorzystnie na parametry wymiany ciepła.

- W obu przestrzeniach pomiarowych „L” i „P” powinno być utrzymane ciśnienie zbliżone do ciśnienia otoczenia. W tym celu powinny być wykonane odpowiednie regulowane rozszczelnienia umożliwiające spełnienie tych wymagań.

- Tunel należy zaprojektować w taki sposób aby umożliwić wejście i poruszanie się wewnątrz tunelu (we wszystkich sekcjach), dwóch osób wykonujących przeglądy lub naprawy.

- Przewidziana aparatura i inne urządzenia pomiarowe przewidziane do przestrzeni pomiarowych typu „L”:

- Waga boczna pięcioskładowa - wymaga okna obrotowego,

- Drenowane modele (pomiar ciśnienia) - wymaga okna obrotowego,

- Waga wewnętrzna sześcioskładowa - pracuje z urządzeniem do pozycjonowania modelu,

- Sonda termo-anemometryczna (pomiar prędkości) - pracuje z urządzeniem do pozycjonowania sondy (2D),

- Grzebień pomiarowy (pomiar ciśnienia) - pracuje z urządzeniem do pozycjonowania grzebienia (3D),

- Kamery i Lasery (obraz) – wymagają możliwości zamontowania głowic fotograficznych.

- Przewidziana aparatura i inne urządzenia pomiarowe przewidziane do przestrzeni pomiarowej typu „P”:

- Waga zewnętrzna sześcioskładowa – instalowana na obrotowej podłodze,

- Drenowane modele (pomiar ciśnienia) – wymagają podłogi obrotowej,

- Sonda termo-anemometryczna (pomiar prędkości) – sterowana urządzeniem do pozycjonowania sondy (2D),

- Kamery i Lasery (obraz) – wymagają możliwości zamontowania głowic fotograficznych.

- Tunel powinien zostać zaprojektowany tak aby umożliwić poruszanie się po górnej części tunelu osób prowadzących przeglądy i konserwacje.

- Powinny zostać zaprojektowane podesty umożliwiające dostęp do włazów technologicznych i wzierników pomiarowych umożliwiających dogodny montaż i obsługę modeli, aparatury i urządzeń pomiarowych.

    - Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania oraz parametrów pracy poszczególnych zespołów tunelu.

Na rysunku nr 2 przedstawiono podział tunelu na elementy.

Komora stabilizacyjna

Przestrzeń pomiarowa „L”

Dyfuzor

Istniejące słupy nośne budynku

Zakręt z kierownicami

Prostownice ulowe

Konfuzor

Chłodzenie

Zakręt z kierownicami

Przestrzeń

pomiarowa „P”

Zakręt z kierownicami

Zakręt z kierownicami

Zespół napędowy

Kanał modelowania warstwy przyziemnej

Rys. nr 2 Schemat tunelu z wyszczególnionymi najważniejszymi elementami.

      - Przestrzeń pomiarowa L

- Należy wykonać dwie wymienne przestrzenie pomiarowe „L”: jedną przystosowaną do pomiarów wagowych, a drugą do pomiarów ciśnieniowych, termo-anemometrycznych i przeprowadzania wizualizacji opływów.

- Wymagane  parametry strumienia w przestrzeni pomiarowej „L”:

- najmniejsza wartość maksymalnej prędkości rdzenia strumienia powietrza 80m/s,

- minimalna liczba Reynoldsa 2,8 mln, odniesiona do maksymalnej cięciwy profilu, określanej jako 40% wysokości  przestrzeni pomiarowej „L”,

- równomierny rozkład prędkości w obu płaszczyznach w obszarze  stanowiącym 80%, z tolerancją ±1% prędkości średniej w rdzeniu.

- minimalny poziom turbulencji < 0,05%,

- kąt odchylenia strumienia od osi tunelu w obu płaszczyznach < 0,3°.

- Ponieważ założenia przewidują wykonanie dwóch wymiennych przestrzeni pomiarowych „L” dlatego projekt musi zawierać odpowiednią konstrukcję urządzenia zapewniającą łatwość wymiany tych komór oraz  precyzyjne i powtarzalne ich ustawianie.

- Wymiary boków przestrzeni pomiarowej „L” powinny wynosić co najmniej: wysokość - 1,0m szerokość - 1,4m, a jej długość - 3m.

- Na ścianach górnych obydwu wariantów przestrzeni pomiarowych powinny być wykonane okna obrotowe, których wymiary i konstrukcja zostaną uszczegółowione na etapie projektu wstępnego. Do okien obrotowych będą mocowane badane modele (bezpośrednio do okna lub pośrednio, tj. z układem wagi połączonej z oknem). Powierzchnia do której będzie mocowany model powinna zawierać się w płaszczyźnie wewnętrznej ściany przestrzeni pomiarowej. Takie okno powinno być wyposażone w mechanizm do zmiany kąta natarcia modelu w zakresie (–30; +30) stopni ze  sterownikiem i oprogramowaniem umożliwiającym połączenie z komputerem przez USB. Pomiar położenia absolutny z dokładnością 6 min kątowych.

Przestrzeń pomiarowa

Waga boczna

Okno obrotowe

Model

W przestrzeni dla wariantu pomiarów wagowych z wagą boczną przewidziano badanie modeli montowanych do okna obrotowego za  pośrednictwem wagi bocznej, tzw. modeli połówkowych o rozpiętości – 0,7 wymiaru krótszego boku przekroju przestrzeni pomiarowej. Na schemacie obok model w rzucie prostopadłym do kierunku napływu. W tej konfiguracji ściany boczne nie powinny posiadać zbędnych elementów zubażających przepływ takich jak otworki, szczeliny.

Przewidziano także prowadzenie pomiarów metodami optycznymi.

Przestrzeń pomiarowa

Okno obrotowe

Model

W przestrzeni dla wariantu pomiarów ciśnieniowych przewidziano modele montowane do okna obrotowego, o wydłużeniu nieskończonym tj. od jednej ściany bocznej do drugiej, w odpływie dwuwymiarowym i cięciwie 0,4 dłuższego boku przekroju przestrzeni pomiarowej. Na schemacie obok model w rzucie prostopadłym do kierunku napływu.

Przewidziane jest także prowadzenie pomiarów rozkładu ciśnień dynamicznych w śladzie za modelem oraz pomiarów metodami optycznymi.

Przestrzeń pomiarowa

Model

Urządzenie do pozycjonowania modeli

W obydwu przestrzeniach „L” przewidziano możliwość badań modeli z wagą aerodynamiczną wewnętrzną na żądle montowanym do stanowiska pozycjonowania modeli. Wymiary przewidzianych modeli to: długość – do 0,8m, rozpiętość - 0,7 wymiaru krótszego boku przekroju przestrzeni pomiarowej. Na schemacie obok model w rzucie prostopadłym do kierunku napływu. W tej konfiguracji ściany boczne powinny posiadać otworki opisane w punkcie 10.

Przy tego rodzaju zamocowaniu przewidziano także możliwość przeprowadzenia pomiarów metodami optycznymi.

- W obydwu przestrzeniach „L” przewidziano możliwość badań przy użyciu sond termo-anemometrycznych, w tym celu ściany boczne powinny być zdejmowane w celu montażu ściany przystosowanej do pomiarów termo-anemometrycznych. W tym celu w bocznej ścianie w połowie wysokości przestrzeni pomiarowej powinien zostać wykonany otwór podłużny z uszczelnieniami umożliwiający wprowadzenie oraz przesuw sondy. Wymiary tego otworu zostaną ustalone na etapie projektu wstępnego. Przesuw sond pomiarowych będzie odbywał się w przestrzeni pomiarowej w dwóch kierunkach w poziomie: w kierunku środka przestrzeni pomiarowej i wzdłuż jej osi – z pulpitu operatora. Szczegóły dotyczące przewidzianej aparatury zamieszczono w Dodatku D.

- W przestrzeni dla wariantu pomiarów ciśnieniowych powinny zostać wykonane otworki (Φ1mm) z odpowiednimi przyłączami do pomiaru ciśnienia przy pomocy manometru w celu pomiaru ciśnienia statycznego wzdłuż bocznych ścian przestrzeni pomiarowej „L” w odległościach co 10cm.

- Przestrzeń pomiarowa powinna zapewnić jak największą sztywność tak aby mocowane do jej konstrukcji przyrządy pomiarowe nie podlegały drganiom.

- W przestrzeni dla wariantu pomiarów ciśnieniowych powinien zostać zamontowany grzebień pomiarowy do pomiaru rozkładu prędkości w śladzie za modelem. W tym celu ściana boczna przestrzeni pomiarowej powinna zostać wyposażona w urządzenie do pozycjonowania grzebienia 3D Dodatku D.

- Powinno być wykonane urządzenia do mocowania i przesuwu sond pomiarowych (ciśnieniowe i termo-anemometryczne) instalowane na ścianie bocznej, które nie powinno zakłócać przepływu w przestrzeni pomiarowej, jak pokazano w Dodatku D.

- Konstrukcja przestrzeni pomiarowej powinna zakładać możliwość sztywnego zamocowania optycznej aparatury takiej jak aparaty fotograficzne, lampy, kamery, lasery, w odległości od 0,5m do 2m od przestrzeni pomiarowej w rzutach poziomym i pionowym w całej jej długości, jak pokazano w Dodatku D

- Ściany przestrzeni pomiarowych powinny być wykonane z materiału przezroczystego i przystosowane do pomiarów metodami optycznymi (Laser), jak pokazano w Dodatku D. Materiał przeznaczony do tego celu  nie powinien być barwiony oraz powinien przepuszczać wszystkie długości światła widzialnego oraz UV.

- Na ścianach bocznych przestrzeni pomiarowej „L” powinny być wykonane odpowiednie wzierniki, które będą wykorzystane przy pracach montażowych i umożliwią manipulacje i kontrole poprawności ustawień. Wzierniki powinny umożliwiać włożenie głowy do tunelu.

      - Przestrzeń pomiarowa „P” z kanałem modelowania warstwy przyściennej

- Wymagane  parametry strumienia w przestrzeni pomiarowej „P”:

- najmniejsza wartość maksymalnej prędkości strumienia powietrza 20m/s mierzonej w dowolnym punkcie, dowolnego przekroju przestrzeni pomiarowej poza warstwą przyścienną.

- kąt odchylenia strumienia od lokalnej osi wzdłużnej przestrzeni pomiarowej w obu

płaszczyznach < 1o

- Wymiary przestrzeni pomiarowej „P” powinny wynosić co najmniej 1,7x2,5m, a długość kanału przed przestrzenią pomiarową w której formowana jest warstwa przyziemna powinna wynosić co najmniej 5 wysokości kanału.

- Kanał modelowania warstwy przyściennej powinien być wyposażona w elementy generujące odpowiednią warstwę przyziemną dla pięciu kategorii terenu zgodnie z polską normą i te elementy turbulizujące przepływ powinny być sterowane komputerowo.

- W przestrzeni pomiarowej na dolnej ścianie powinno być zainstalowana podłoga obrotowa do umieszczenia makiety kołowej o jak największej średnicy. Podłoga obrotowa musi mieć możliwość obrotu makiety o 360° w jedną lub w drugą stronę z dokładnością do 1°. Górna płaszczyzna makiety powinna zawierać się w płaszczyźnie dolnej ściany tunelu. Łoże powinno zapewnić możliwość podłączenia rurek manometru  do dolnej powierzchni makiety w obszarze centralnym zajmującym 80% makiety. Podłoga obrotowa powinna mieć możliwość sterowania cyfrowego (komputer) oraz z panelu kontrolnego.

- Ściana boczna przestrzeni pomiarowej „P” powinna być przezroczysta i wykonana w strefie przestrzeni pomiarowej ze szkła, a w pozostałej części badawczej z plexi o odpowiedniej grubości i konstrukcji zapobiegającej  jej deformacjom i drganiom.

- W bocznej ścianie przestrzeni pomiarowej powinno być wykonane okno nie dzielone. Okno powinno znajdować się w osi makiety oraz powinno być przeźroczyste o szerokości co najmniej takiej jak obrotowa podłoga. Okno jest przewidziane do obserwacji makiety z boku, oraz zastosowania optycznych metod pomiarowych.

- W górnej ścianie przestrzeni pomiarowej nad makietą powinien być wykonany wizjer przeźroczysty o wymiarach zbliżonych do obrotowej podłogi, służący do obserwacji makiety od góry w rzucie prostopadłym, oraz zastosowania optycznych metod pomiarowych.

- Otworki do pomiaru ciśnienia statycznego powinny być wykonane wzdłuż dolnej i górnej ściany przestrzeni pomiarowej „P”, tak jak opisano w punkcie 1.2.2.1, podpunkt 9.

- Konstrukcja przestrzeni powinna zakładać możliwość sztywnego zamocowania optycznej aparatury takiej jak aparaty fotograficzne, lampy, kamery, lasery, w odległości od 0,5m do 2m od okna oraz  wizjera przestrzeni pomiarowej.

      - Zespół napędowy

- Zespół napędowy powinien  zapewniać stabilną pracę tunelu bez oderwań na wentylatorze i na kierownicach oraz jednorodne pole prędkości w przekroju za wentylatorem, a także osiągnięcie parametrów przepływu określonych w obu przestrzeniach pomiarowych.

- Zespół napędowy powinien być dobrze wyważony dynamicznie, tak aby nie powodować drgań konstrukcji tunelu. Oba powyższe czynniki powodują zwiększenie poziomu turbulencji strumienia powietrza.

- Prędkość obwodowa końca łopat wentylatora powinna być mniejsza niż 95m/s.

- Hałas mierzony w odległości nie mniejszej niż 0,5m od zespołu napędowego powinien być mniejszy od 100dB.

- Wentylator powinien mieć sprawność na poziomie 90%.

- Zespół napędowy powinien być wyposażony w układ sterowania prędkością. Układ sterowania  pracą silnika powinien umożliwiać płynne sterowanie  bezpośrednio z komputera lub ze sterownika umieszczonego na pulpicie pomiarowym.

- Instalacja elektryczna dedykowana do podłaczenia zespołu napędowowego została opisana w dokumentacji projektowej modernizacji Gmach Aerodynamiki (Dodatek C).

      - Wagi aerodynamiczne tensometryczne

Przestrzenie pomiarowe mają zostać wyposażone w wagi tensometryczne:

- Waga boczna 6-cio składowa, powinna zostać zamontowana na kole obrotowym przestrzeni pomiarowej „L”.

- Waga wewnętrzna przestrzeni „L” 5-cio składowa (3 momenty i 2 siły), powinna zostać zamontowana w urządzeniu pozycjonującym przestrzeni pomiarowej „L”.

- Waga 5-cio składowa (3 momenty i 2 siły) , powinna zostać zamontowana w podłodze  obrotowej przestrzeni pomiarowej „P”.

      - Zakręty tunelu z kierownicami

- Szczególna uwaga powinna być zwrócona na  geometrię kierownic (lokalizowanych w narożach tunelu) zapewniających uzyskanie równomiernego rozkładu prędkości za zakrętami tunelu, co umożliwi osiągnięcie parametrów przepływu określonych w obu przestrzeniach pomiarowych.

- Konstrukcja mocowania kierownic powinna zapewnić łatwy i szybki sposób zmiany kątów ich ustawienia przy prowadzeniu kalibracji tunelu.

      - Komora stabilizacyjna

- Projekt konstrukcji ram, w których będą zainstalowane siatki tłumiące powinien zapewnić poprawne zrealizowanie ich naciągu oraz umożliwić ich wymienność w przypadku uszkodzenia lub okresowego czyszczenia siatek albo do zmiany liczby siatek w celu zmiany poziomu turbulencji. Konstrukcja ram musi zapobiegać ich deformacji podczas eksploatacji tunelu.

- Liczba siatek powinna zostać ustalona na etapie projektowania, tak aby zapewniać osiągnięcie pożądanego poziomu turbulencji.

- Siatki powinny być wysuwane w górę.

      - Konfuzor

- Konfuzor ma zapewnić przyspieszenie strumienia i być zaprojektowany tak aby wykluczyć oderwania oraz aby spełnić warunek jednorodności profilu prędkości rdzenia strumienia (odchyłka ma być nie większa niż 1% wartości średniej prędkości rdzenia strumienia).

- Konfuzor ze względu na jego skomplikowaną geometrię, wymaganą dokładność i gładkość wykonania wewnętrznych powierzchni powinien być wykonany z kompozytu przekładkowego.

- W konfuzorze powinny być zaprojektowane i wykonane otworki do pomiaru ciśnienia”, takie jak opisano w punkcie 1.2.2.1, podpunkt 5, wykonane na całej długości ściany konfuzora w odległościach co 10cm.

      - Dyfuzor

Dyfuzor ma zapewniać rozprężanie strumienia za przestrzenią pomiarową tak aby nie doszło do oderwania warstwy przyściennej na jego ścianach w całym użytkowym zakresie prędkości.

      - Kanał tunelu

- Geometria kanałów przepływowych powinna zagwarantować zminimalizowanie strat w tunelu oraz zapewnić uzyskanie w całym tunelu przepływów bez oderwań strumienia.

- W każdym z kanałów tunelu powinny być wykonane włazy technologiczne do wnętrza tunelu oraz wzierniki pomiarowe, przez które będą wprowadzane sondy do pomiarów rozkładów ciśnienia i prędkości oraz turbulencji strumienia powietrza za każdym zakrętem.

- W obu przestrzeniach pomiarowych i w dyfuzorze w płaszczyznach pionowych i poziomych powinny zostać wykonane wzierniki pomiarowe, przez które będą wprowadzane sondy do pomiarów rozkładów ciśnienia i prędkości oraz turbulencji strumienia powietrza.

- Konstrukcja tunelu musi zapewniać odpowiednią sztywność, żeby  zapobiegać deformacjom ścian oraz ich drganiom i pulsacjom powodującym zwiększenie  poziomu turbulencji strumienia powietrza.

      - Chłodnica

W tunelu powinny być zapewnione stabilne warunki pracy przy temperaturach strumienia powietrza poniżej 30oC przy temperaturze zewnętrznej 25oC w całym zakresie prędkości (od zera do maksymalnej).

      - Urządzenie do pozycjonowania modelu

Urządzenie do pozycjonowania modelu powinno zapewnić wymagane zmiany kątów  natarcia (pochylenia)  w zakresie od –30o  do +30o i kątów ślizgu (odchylenia) w zakresie od –20o  do +20o oraz  sterowania nastawami i zapewnienie komunikacji z komputerem nadrzędnym użytkownika. Wymagany pomiar absolutny położenia modelu z dokładnością 6 minut kątowych. Zakres ruchu zmienny – ograniczany programowo. Urządzenie to musi być wyposażone w wyłączniki krańcowe i z pulpitem operatorskim z odczytem położenia obu osi i z możliwością zadawania pozycji i prędkości ruchu.

Przy realizacji przemieszczeń kątowych środek aerodynamiczny modelu nie powinien przemieszczać się pionie i w poziomie o więcej niż 1cm.

      - Konstrukcja nośna

- Oś tunelu we wszystkich przekrojach nie powinna być odchylona od poziomu o więcej niż 1 cm.

- Konstrukcja nośna tunelu powinno umożliwiać regulację konieczną przy ustawianiu (poziomowaniu) tunelu.

- Konstrukcja nośna tunelu powinno zapewniać równomierne rozłożenie obciążenia oraz minimalizowanie obciążeń na podłoże (w tym redukcję obciążeń dynamicznych) i na konstrukcję samego tunelu, ze szczególnym uwzględnieniem efektów obciążeń długotrwałych – pełzania, wytrzymałości zmęczeniowej i innych podobnych efektów zmniejszających żywotność konstrukcji.

- Podstawy, na których będzie posadowiony tunel powinny być wyposażone w elementy amortyzujące drgania tunelu na poszczególnych jego odcinkach i oraz elementy zabezpieczające przed przenoszeniem drgań na kolejne segmenty tunelu.

- Posadowienie całego tunelu należy wykonać na specjalnie w tym celu przygotowanych fundamentach F-1, F- 2 w pomieszczeniu LM.01 (pomieszczenie wraz z konstrukcją fundamentów zostało przedstawione w Dodatku B).

- Konstrukcja nośna w obszarze zespołu napędowego powinno zostać zaprojektowanie szczególnie dokładnie z zapewnieniem przeniesienia obciążeń na specjalnie przygotowany obszar fundamentu F-1 pomieszczenia LM.01 (pomieszczenie wraz z konstrukcją fundamentów zostało przedstawione w Dodatku B).

UWAGA: na każdym etapie realizacji prac projektowych i wykonawczych należy realizować przedstawione powyżej wymagania dotyczące części, podzespołów, zespołów jak i tunelu jako całości.
Harmonogram prac

  - Lista etapów

Przedstawienie wstępnej koncepcji tunelu  celem zatwierdzenia

przez Zamawiającego 							- 15.10.2010

Przedstawienie projektu wstępnego tunelu celem zatwierdzenia

przez Zamawiającego 							- 31.03.2011

Przedstawienie dokumentacji technicznej tunelu  celem zatwierdzenia

przez Zamawiającego 							- 30.09.2011

Przedstawienie projektu zespołu napędowego celem zatwierdzenia

przez Zamawiającego 							- 30.09.2011

Wykonanie i kompletacja elementów tunelu					- 30.09.2012

Montaż i uruchomienie tunelu						- 31.12.2012

Kalibracja tunelu								- 30.09.2013

  - Szczegółowy opis etapów

    - Wstępna koncepcja tunelu, opracowana w oparciu o wymagania

      - Wstępna koncepcja tunelu aerodynamicznego powinna przedstawiać układ tunelu, jego gabaryty, podstawowe przekroje kanałów z komorą stabilizacyjną i z konfuzorem oraz z dwoma przestrzeniami pomiarowymi do badań podstawowych i lotniczych w jednym długim kanale (przestrzeń „L”) i do badań przemysłowych i środowiskowych w drugim długim kanale (przestrzeń „P”).

      - Powinny również być podane wymiary przestrzeni pomiarowych, kontrakcja strumienia, lokalizacja wentylatora z silnikiem z wstępnie określoną jego mocą oraz prędkości i liczby Reynoldsa w przestrzeniach pomiarowych oraz szacunkowe obciążenia statyczne i dynamiczne projektowanej konstrukcji budynku i fundamentów.

      - Koncepcja powinna być dostosowana do posiadanego pomieszczenia.

      - Opracowana wstępna koncepcja będzie przedmiotem odbioru i po jej zaakceptowaniu uruchomione zostaną dalsze etapy pracy.

      - Wstępna koncepcja powinna być przekazana w 3 egzemplarzach w formie drukowanej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej.

    - Projekt wstępny tunelu

      - Projekt wstępny powinien  zawierać szczegółową geometrię kanałów, naroży z kierownicami, przestrzeni stabilizacyjnej z ulownicą i siatkami tłumiącymi, przestrzeni pomiarowych, konfuzora i dyfuzora oraz koncepcje rozwiązań technicznych,  dotyczących sposobu montażu i demontażu całej lotniczej komory pomiarowej i jej ścian,  konstrukcja grzebienia pomiarowego, i mechanizmu trawersującego instalowanego na bocznej ścianie do pomiarów termo-anemometrycznych w przestrzeni pomiarowej.

      - W porojekcie wstepnym powinna być przeprowadzona analiza cieplna tunelu, przewidująca ewentualne zastosowanie instalacji chłodzenia  powietrza w tunelu lub systemu wymiany powietrza, które zapewniłyby stabilne warunki pracy przy temperaturach strumienia powietrza poniżej 30oC przy temperaturze zewnętrznej 25oC.

      - Projekt wstępny powinien przedstawiać koncepcje dotyczące kanału środowiskowego w zakresie łatwego i funkcjonalnego dostępu zarówno w strefie pomiarowej, w której instalowane są badane obiekty jak i w strefie modelowania warstwy przyziemnej, w której montowane są elementy generujące pożądany profil prędkości i turbulencji.

      - Projekt wstępny powinien zawierać koncepcję wykonania włazów technologicznych do wnętrza tunelu oraz wzierników pomiarowych, przez które będą wprowadzane sondy do pomiarów rozkładów ciśnienia i prędkości oraz turbulencji strumienia powietrza za każdym zakrętem, w przestrzeni pomiarowej i w dyfuzorze.

      - W ramach projektu wstępnego powinny być przeprowadzone kompleksowe obliczenia aerodynamiczne w celu określenia strat i eliminacji oderwań w kanałach tunelu. W efekcie przeprowadzonych obliczeń powinna powstać zoptymalizowana geometria kanałów tunelu  i określona niezbędna moc silnika.

      - W ramach projektu wstępnego powinna powstać koncepcja stanowiska do pozycjonowania modeli zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 1.2.2.11.

      - Przestrzeń pomiarowa „L” powinna zostać zaprojektowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 1.2.2.1. wraz z urządzeniem trawersowania sondy termo-anemometrycznej i urządzeniem pozycjonującym grzebienia pomiarowego i grzebieniem pomiarowym.

      - Przestrzeń pomiarowa „P” powinna zostać zaprojektowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 1.2.2.2.

      - Projekt wstępny powinien również zawierać ogólną koncepcję rozwiązania zespołu napędowego tzn. rodzaju wentylatora, silnika i jego posadowienia oraz układu sterowania.

      - Projekt wstępny będzie przedmiotem odbioru i po jego zaakceptowaniu uruchomione zostaną następne etapy pracy.

      - Projekt wstępny powinien  być przekazany w 3 egzemplarzach w formie drukowanej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej

    - Dokumentacja techniczna tunelu

      - Dokumentacja techniczna powinna zawierać szczegółowe rozwiązania całego tunelu zgodnie z zatwierdzonym projektem wstępnym.

      - Ponadto w ramach tego etapu prac powinna być opracowana dokumentacja elementów do posadowienia tunelu, umożliwiająca odpowiednie wypoziomowanie całej konstrukcji tunelu i zapobiegająca przeniesieniu drgań podłoża na konstrukcję tunelu oraz drgań podłoża na konstrukcję budynku. W celu oceny skuteczności eliminacji drgań przez elementy aktywne  posadownienia i podłoża (fundamentów) należy wykonać ekspertyzę wpływu drgań generowanych przez tunel na konstrukcję budynku zawierającą ocenę wpływu urządzenia na konstrukcję budynku wraz z opinią na temat wpływu eksploatacji urządzenia na trwałość budynku. Urządzenie powinno być zaprojektowane tak aby jego odziaływanie na budynek wyrażone powyższą opinią było pomijalnie małe i nie zagrażało jego wieloletniej eksploatacji oraz nie wpływało na komfort osób korzystających z budynku. Ekspertyzę należy powtórzyć przed zakończeniem kalibracji urządzenia, opisanej w punkcie 1.4.7.

      - Dokumentacja techniczna powinna zostać przygotowana z uwzględnieniem przepływu generowanego przez projektowany zespół napędowy.

      - Dokumentacja techniczna tunelu powinna być przekazana w 3 egzemplarzach w formie drukowanej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej.

    - Projekt zespołu napędowego.

      - Zespół napędowy powinien zostać zaprojektowany zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 1.2.2.3.

      - Obliczenia aerodynamiczne tunelu powinny być powtórzone po opracowaniu projektu wentylatora wraz z kierownicami w celu ponownego sprawdzenia przepływów w tunelu ze szczególnym uwzględnieniem stref oderwania.

      - Projekt zespołu napędowego powinien  być przekazany w 3 egzemplarzach w formie drukowanej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej.

    - Wykonanie i kompletacja elementów tunelu.

      - Wykonane wszystkich zespołów, urządzeń i elementów, które są przedmiotem wszystkich omawianych projektów oraz okazanie wsztkich powyższych elementów celem oceny zgodności z dokumentacją techniczną.

      - Należy wykonać i przedstawić do oceny następujące elementy tunelu, łącznie stanowiące kompletne, w pełni funkcjonalne urządzenie:

- Przestrzenie pomiarowe „L” wraz z urządzeniem trawersowania sondy termo-anemometrycznej i urządzeniem pozycjonującym grzebienia pomiarowego i grzebieniem pomiarowym, zgodnie z opisem z punktu 1.2.2.1 oraz wymaganiami ogólnymi opisanymi w punkcie 1.2.1.

- Przestrzeń pomiarową „P” z kanałem modelowania warstwy przyściennej wraz z podłogą obrotową, zgodnie z opisem z punktu 1.2.2.2 oraz wymaganiami ogólnymi opisanymi w punkcie 1.2.1.

- Zespół napędowy, zgodnie z opisem z punktu 1.2.2.3 oraz wymaganiami ogólnymi opisanymi w punkcie 1.2.1.

- Wagi aerodynamiczne tensometryczne, zgodnie z opisem z punktu 1.2.2.4 oraz wymaganiami ogólnymi opisanymi w punkcie 1.2.1.

- Zakręty tunelu z kierownicami, zgodnie z opisem z punktu 1.2.2.5 oraz wymaganiami ogólnymi opisanymi w punkcie 1.2.1.

- Komora Stabilizacyjna tunelu, zgodnie z opisem z punktu 1.2.2.6 oraz wymaganiami ogólnymi opisanymi w punkcie 1.2.1.

- Konfuzor, zgodnie z opisem z punktu 1.2.2.7 oraz wymaganiami ogólnymi opisanymi w punkcie 1.2.1.

- Dyfuzor, zgodnie z opisem z punktu 1.2.2.8 oraz wymaganiami ogólnymi opisanymi w punkcie 1.2.1.

- Kanał tunelu, zgodnie z opisem z punktu 1.2.2.9 oraz wymaganiami ogólnymi opisanymi w punkcie 1.2.1.

- Układ chłodzenia, umożliwiający osiągnięcie parametrów opisanych w punkcie 1.2.1 i 1.2.2.10. w trybie pracy ciągłej (co najmniej 2 godziny).

- Urządzenie do pozycjonowania modelu, zgodnie z opisem z punktu 1.2.2.11 oraz wymaganiami ogólnymi opisanymi w punkcie 1.2.1.

- Konstrukcja nośna, zgodnie z opisem z punktu 1.2.2.12 oraz wymaganiami ogólnymi opisanymi w punkcie 1.2.1.

UWAGA: Punkty od a) do l) należy uwzględnić w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ oraz w formularzu Szczegółowej Kalkulacji Ceny w Zadaniu, stanowiącym Załącznik nr 1b do niniejszej SIWZ. W formularzu Szczegółowej Kalkulacji Ceny w Zadaniu, stanowiącym Załącznik nr 1b do niniejszej SIWZ należy dodatkowo uwzględnić wycenę poszczególnych etapów projektowania.

      - Warunkiem odbioru etapu jest skompletowanie wszystkich elementów tunelu wykonanych zgodnie z zaakceptowaną Dokumentacją Techniczną.

    - Montaż i uruchomienie tunelu

      - Celem etapu jest przeprowadzenie pełnego montażu tunelu z całym jego wyposażeniem oraz przprowadzenie uruchomienia i prób funkcjonalnych wszystkich przewidzianych konfiguracji.

      - Warunki odbioru etapu zostana określone na etapie projektowania (w Dokumentacji technicznej).

    - Kalibracja tunelu

      - Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia pełnej kalibracji tunelu z pomiarami rozkładów prędkości i turbulencji oraz skoszenia strumienia w dwóch płaszczyznach za każdym zakrętem tunelu i w przestrzeni pomiarowej jak również przekazanie raportu, dokumentującego   spełnienie wymagań ogólnych. Raport powinien być przekazany w 3 egzemplarzach w formie drukowanej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej.

      - Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich prób i zatwierdzeń oraz przygotowania dokumentacji urządzenia wymaganych prawem obowiązującycm na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

      - Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia pomiarów hałasu i jego widma przy kilku prędkościach strumienia  powietrza w tunelu w miejscu usytuowania stanowiska operatora tunelu i przekazania raportu z tych pomiarów w 3 egzemplarzach w formie drukowanej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej.

      - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania końcowej ekspertyzy wpływu drgań generowanych przez tunel na konstrukcję budynku zawierającej ocenę wpływu urządzenia na konstrukcję budynku wraz z opinią na temat wpływu eksploatacji urządzenia na trwałość budynku. Urządzenie powinno być zaprojektowane tak aby jego odziaływanie na budynek wyrażone powyższą opinią było pomijalnie małe i nie zagrażało jego wieloletniej eksploatacji oraz nie wpływało na komfort osób korzystających z budynku.

      - Warunkiem odbioru końcowego urządzenia jest spełnienie wszystkich wymagań określonych w punkcie 1.4, w szczególności spełnienie wymagań opisanych w punktach 1.4.7.1 – 1.4.7.4

- Tryb realizacji inwestycji

  - Ze względu na specyfikę tematu i skomplikowany zróżnicowany charakter urządzeń badawczych Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zleceniodawcy o stanie zaawansowania prac i pojawiających się  problemach technicznych i zagrożeniach w realizacji harmonogramu prac.

  - W tym celu Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych odbywających się w siedzibie Zamawiającego w terminie ustalonym zgodnie przez strony, jedank nie rzadziej niż co dwa tygodnie.

  - Dodatkowe wytyczne i uwarunkowania inwestora związane z budową i jej prowadzeniem - Zamawiający zastrzega sobie możliwość chwilowych przerw w prowadzeniu robót. Przerwy te – wcześniej uzgodnione z Wykonawcą – mają  na celu ochronę prawidłowości odczytu aparatury włączanej w czasie badań i ćwiczeń naukowych.

- Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na zrealizowany tunel aerodynamiczny na okres 5 lat od momentu oddania tunelu do użytku i zobowiąże się do przeprowadzania przeglądów serwisowych w tym okresie.